全方位癌症基因檢測-DNA Library作業紀錄表

| 病患姓名 |  | 病歷號 |  | 分子病理號 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 組織切片作業:								操作人員/日期﹕_________________

  - 標示：操作人員於空白玻片霧面處標示檢體的分子病理號以及病理號。

  - 開啟病理切片漂浮槽(編號：            )，溫度設定為40℃；使用時間____:____，共____時___分鐘。

  - 以石蠟切片機切取4 ~ 6μm厚度的蠟片，放置於40℃的漂浮水槽內，讓蠟片展開。

  - 以玻片或Eppendorf將蠟片撈起並甩掉多餘的水份；檢體採集時間____點____分。

  - 置於室溫下使其完全乾燥。

- 捲片脫蠟作業:                                操作人員/日期﹕_________________

  - 取SC 45μL 加到裝有檢體的eppendorf tube中

  - 於Eppendorf中加入1 mL Xylene，上下搖晃混和均勻後，離心14000rpm、1分鐘。

  - 移除上清液，離心14000rpm、1分鐘。

  - 移除上清液，在室溫下打開蓋子、乾燥30分鐘，可依照沉澱物的體積大小延長乾燥的時間。

  - 接著將沉澱物移至已標示分子病理號的PCR tube中

  - 加入5μL EC混和均勻

- 核酸萃取作業:								操作人員/日期﹕_________________

  - 標示：使用簽字筆於微量離心管上標示檢體的分子病理號。

  - 開啟ABI 2720 Thermal Cycler(編號：            ) ；使用時間__:__，共__時。

  - 準備Arcturus PicoPure Extraction Kit(Lot. No._________、Exp date___________)。

  - 從中取出1管含有Proteinase K 粉末的試管以及1管DNA Reconstitution buffer，將含有Proteinase K 粉末的試管利用迷你微量離心機spin down。

  - 取155μL 的DNA Reconstitution buffer加入Proteinase K試管中，反覆Pipetting使Proteinase K完全溶解。

  - 取25μL Proteinase K溶液到已標示分子病理號的微量離心管中。

  - 接著按照病理科醫師圈選的腫瘤組織位置，於空白切片上加上3 ~ 5μL ddH2O，將組織刮除到已標示分子病理號的微量離心管中，使已刮除的組織跟Proteinase K溶液混合均勻。如果是捲片可跳過此步驟。

  - 於ABI 2720 Thermo cycler，選擇DNA extraction program，按下Run。

  - 確認反應條件無誤後，按下Run。

| Step | 溫度 | 時間 | Cycle |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 65℃ | 30秒 | 1 |
| 2 | 65℃ | 60分鐘 | 5 |
|  | 65℃ | 60分鐘 |  |
|  | 65℃ | 60分鐘 |  |
| 3 | 95℃ | 10分鐘 | 1 |
| 4 | 4℃ | ∞ | 1 |

  - 確認反應體積為25μL，再按下Run。

- Pre-PCR步驟：□ 已完成請打勾

全方位癌症基因檢測-DNA Library作業紀錄表

| 病患姓名 |  | 病歷號 |  | 分子病理號 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

  - 將純化後的檢體DNA取40μL，依照下圖按檢體順序加入至PCR barcode plate中，其中A1 well中應加入40μL的SC。

    - 準備兩管新的eppendorf tube，標註E跟F。

    - 從reagent plate E4取出60μL、D4 取出20μL到標示E的eppendorf tube中混和均勻。

    - 從reagent plate F4取出60μL、D4 取出20μL到標示F的eppendorf tube中混和均勻。

    - 從E的eppendorf tube中取出 8μL分別加入PCR barcode plate A1至H1的well中。

    - 從F的eppendorf tube中取出 8μL分別加入PCR barcode plate A2至H2的well中。

    - 準備一管新的eppendorf tube，標示為B1、B2、B3。

    - 從reagent plate B1取出80μL、F1取出80μL到B1的eppendorf tube中。

    - 將pippet調整刻度到120μL，pippeting 30次，過程中應避免氣泡產生。

    - 從B1的eppendorf tube中取出8μL加入到PCR barcode plate A4到H4以及A5到H5中。

    - 從reagent plate B2取出80μL、F2取出80μL到B2的eppendorf tube中。

    - 將pippet調整刻度到120μL，pippeting 30次，過程中應避免氣泡產生。

    - 從B2的eppendorf tube中取出8μL加入到PCR barcode plate A6到H6以及A7

全方位癌症基因檢測-DNA Library作業紀錄表

| 病患姓名 |  | 病歷號 |  | 分子病理號 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

到H7中。

    - 從reagent plate B3取出80μL、F3取出80μL到B3的eppendorf tube中。

    - 將pippet調整刻度到120μL，pippeting 30次，過程中應避免氣泡產生。

    - 從B3的eppendorf tube中取出8μL加入到PCR barcode plate A8到H8以及A9

到H9中。

    - 依照下圖從PCR barcode plate lane 1取12μL分別加入至lane 4、lane 6及lane

8。

    - 依照下圖從PCR barcode plate lane 2吸取12μl分別加入lane5、lane 7及lane 9。

全方位癌症基因檢測-DNA Library作業紀錄表

| 病患姓名 |  | 病歷號 |  | 分子病理號 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

    - 設定Veriti DX 96-Well Thermal Cycler PCR條件：

      - 於Veriti DX 96-Well Thermal Cycler設定PCR程序，如下表所示：

| 步驟 | 溫度(℃) | 時間 | Cycles |
| --- | --- | --- | --- |
| Initiation | 99 | 2 min | 1 |
| Denaturation | 99 | 15 sec | 18 |
| Annealing and elongation | 60 | 4 min |  |
| Final hold | 10 | Up to 16 hr | N/A |

      - Reaction volume 為 20 µL。

      - Lid temperature 設定為 105 °C。

    - 取一片鋁箔熱封膜，將熱封膜的紅線朝上、靠近PCR Plate barcode地方放置於

PCR Plate上，接著使用熱封膜儀在170℃、加熱3秒鐘進行封膜。

    - 將plate離心100 × g、30秒，放置於Veriti DX 96-well thermal cycler上進行

PCR作業。

    - 接著將Reagent Plate裝回原包裝袋中，SC tube以及tube labels一併裝入包裝袋中，至於4℃冰箱冷藏保存。

- 設定SX101 worktable：□ 已完成請打勾

  - 打開SX101儀器電源以及電腦電源，登入”Sentosa SX”軟體，點選”Application Runner”、點選”VELA DX”，點選”NGS Oncology”資料夾，接著點選應用項目“OncoKey_Select_PostPCR”。

  - 依照電腦圖示擺放試劑與耗材於work table上:

| 耗材 | 數量 | 位置 |
| --- | --- | --- |
| 1000 µL filter Tips | 1 | A2 |
| 50 µL filter Tips | 4 | A3, B1, B2, B3 |
| PCR Barcode plate | 3 | C1, TEMP2 (C2), C3 |
| Biohazard bag | 1 | waste |

全方位癌症基因檢測-DNA Library作業紀錄表

| 病患姓名 |  | 病歷號 |  | 分子病理號 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

  - 於Rack 7放上耗材與OncoKey Solutions 試劑，放置於work table C4位置上。

| Position | 耗材 | 試劑/溶液 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A | B | C | D |
| 1 | 模組 |  | BB2 | NB2 | NP1 |
| 2 | 模組 | MO | CB2 | WB2 | EB2 |
| 3 | 模組 | MO |  | WB2 | EB2 |
| 7 | 30 mL 溶液槽 | 10mL 80% ETOH (作業前再加入) |  |  |  |

  - 於Rack 3放上耗材與試劑，放置於work table A5位置上。

| Position | 耗材 | 試劑/溶液 |
| --- | --- | --- |
| A | 30 mL 溶液槽 | 10mL Chemgene |

  - 從冰箱中取出Reagent Plate，利用96孔盤離心機進行離心100 × g、30秒，接著放置於 work table上C2位置的thermoblock上。

  - 將sample DNA plate離心100 × g、30秒，接著放置於work table上C1位置。

  - 將sample rack放置於work table上B4位置，並於plate上24號位置擺上空的tube作為pool library tube (PLT)。

- SX101- Library作業：□ 已完成請打勾

  - 依照軟體提示視窗進行試劑、耗材Barcode登錄。

  - 將work table上的試劑蓋子、盒子蓋子拿下，點選”Run”開始作業。

  - 作業結束時，於電腦螢幕上點選”Exit”，將sample rack上的PLT取下並蓋上蓋子，保存於-20℃冰箱中。

  - 將使用過的耗材以及bioharzard bag取下並棄置於生物感染性垃圾桶中，接著將SX101電源關閉，並以75% EtOH清潔。

操作人員: __________ 日期 : __________